| CODIGO DE PRODUCTO | PROCESO | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO |
| --- | --- | --- |
| BT40/BTM40 | EO –DRY | Cada sobre Bionova® contiene una tira de papel embebida con una población de esporas de Bacillus atrophaeus ATCC 9372. El sobre con la tira de esporas Bionova® está diseñando para el control de procesos de esterilización por óxido de etileno (EO) o por calor seco (DRY). Las tiras de esporas deben ser incubadas en el tubo de medio de cultivo Bionova® MC1030 o en un medio de cultivo adecuado para el crecimiento de Bacillus atrophaeus. Si el proceso de esterilización no fue exitoso el medio de cultivo MC1030 cambiará al amarillo luego de la incubación a 37±2 ºC, indicando de esta manera la presencia de esporas vivas de Bacillus atrophaeus en la tira de esporas. Si el proceso de esterilización fue correcto el medio indicador MC1030 permanecerá del color original debiendo realizarse la lectura final después de transcurridas 48 de incubación del medio de cultivo a 37±2 ºC. |
| BT50/BTM50 | STEAM - FORM | Cada sobre Bionova® contiene una tira de papel embebida con una población de esporas de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953. El sobre con la tira de esporas Bionova® está diseñado para el control de procesos de esterilización por vapor a 121 ºC-134 ºC (Steam) y por vapor de formaldehído (Form). Las tiras de esporas deben ser incubadas en el tubo de medio de cultivo Bionova® MC20, MC1020 o en un medio de cultivo adecuado para el crecimiento de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953. Si el proceso de esterilización no fue exitoso el medio de cultivo MC20 o MC1020 cambiará al amarillo luego de la incubación a 60±2 ºC, indicando de esta manera la presencia de esporas vivas de Geobacillus stearothermophilus en la tira de esporas. Si el proceso de esterilización fue correcto el medio indicador MC20 o MC1020 permanecerá del color original, debiendo realizarse la lectura final después de transcurridas 24 hs. (para esterilización por vapor) ó 48hs. (para esterilización por formaldehído) |
| BT60/BTM60 | STEAM – EO - DRY | Cada sobre Bionova® BT60 contiene una tira de papel embebida con una población de esporas de Geobacillus stearothermophilus ATCC7953 y Bacillus atrophaeus ATCC 9372. El sobre con la tira de esporas Bionova® BT60 está diseñado para el control de procesos de esterilización por vapor (Steam), óxido de etileno (EO) y calor seco (Dry). Las tiras de esporas deben ser incubadas en un medio de cultivo adecuado para el crecimiento de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953 o Bacillus atrophaeus ATCC9372 según corresponda. Se sugiere la utilización de los medios de cultivo Bionova® MC20 para el crecimiento de Geobacillus stearothermophilus a 60 °C, MC1030 para el crecimiento de Bacillus atrophaeus a 37 °C y MC1020 para el crecimiento de ambas, selectivo según temperatura de incubación (Geobacillus stearothermophilus a 60 °C/Bacillus atrophaeus a 37 °C). Si el proceso de esterilización no fue exitoso, el medio de cultivo MC20, MC1030 o MC1020 cambiará al amarillo luego de la incubación a la temperatura correspondiente, indicando de esta manera la presencia de esporas vivas en la tira. Si el proceso de esterilización fue correcto el medio indicador permanecerá del color original, debiendo realizarse la lectura final después de transcurridas 24 horas de incubación del medio de cultivo a 60±2 °C (MC20 y/o MC1020) para control de procesos de esterilización por vapor, o 48 horas a 37±2 °C (MC1030 y/o MC1020) para control de procesos de esterilización por óxido de etileno y calor seco. |
| BT70/BTM70 | IRRAD | Cada sobre Bionova® contiene una tira de papel embebida con una población de esporas de Bacillus pumilus ATCC 27142. El sobre con la tira de esporas Bionova® está diseñado para el control de procesos de esterilización por radiación gamma. Las tiras de esporas deben ser incubadas en el tubo de medio de cultivo Bionova® MC70 o un medio de cultivo adecuado para el crecimiento de Bacillus pumilus. Si el proceso de esterilización no fue exitoso el medio de cultivo MC70 cambiará al amarillo luego de la incubación a 37±2 ºC, indicando de esta manera la presencia de esporas vivas de Bacillus pumilus en la tira de esporas. Si el proceso de esterilización fue correcto el medio indicador MC70 permanecerá del color original debiendo realizarse la lectura final después de transcurridas 48 horas de incubación del indicadora 37±2 ºC. |
| BT92/BTM92 | VH2O2 | Cada sobre Bionova® contiene una tira de fibras de polietileno embebida con una población de esporas de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953. El sobre con la tira de esporas Bionova® está diseñado para el control de procesos de esterilización por VH2O2. Las tiras de esporas deben ser incubadas en el tubo de medio de cultivo Bionova® MC20, MC1020 o en un medio de cultivo adecuado para el crecimiento deGeobacillus stearothermophilus. Si el proceso de esterilización no fue exitoso el medio de cultivo MC20 o MC1020 cambiará al amarillo luego de la incubación a 60±2 ºC, indicando de esta manera la presencia de esporas vivas de Geobacillus stearothermophilus en la tira de esporas. Si el proceso de esterilización fue correcto el medio indicador MC20, MC1020 permanecerá del color original, debiendo realizarse lalectura final después de transcurridas 24 horas de incubación del medio de cultivo a 60±2 ºC. |